## List1
Hlavička dokumentu podle QMS (Identifikace prostředku, datum vydání atd.)
Obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost podle IVDR/Příloha 1 Tato tabulka je živý dokument po celou dobu vývoje, výroby a používání prostředku, který poskytuje výrobci přehled o tom, v jaké míře jeho prostředek splňuje všechny relevantní požadavky přílohy I IVDR, tedy jak je účinný a bezpečný, a slouží také jako podklad pro Prohlášení o prostředku (příloha B2 Technické dokumentace). Prostředek je možné legálně používat pouze v případě, že všechny aplikovatelné požadavky přílohy I IVDR jsou splněny. Pokud prostředek nesplňuje některý z požadavků přílohy I IVDR, musí být toto nesplnění řádně odůvodněno. Vyhodnocení částečně lze použít v mimořádných případech, kdy lze splnit pouze část požadavku, a to z důvodů, které vyplývají z podstaty prostředku. Pozn.: Živý dokument je dokument, který podléhá pravidelnému přezkumu, změnám ("vylepšením"). Znamená to zejména pravidelnou obměnu nebo přidávání důkazních dokumentů, použitých normativních odkazů a zdrojových dokumentů na základě sledování po uedení do oběhu (používání). Tento dokument simuluje situaci těsně před zakončením vývoje soupravy, kdy "dobíhají" poslední testy stability a studie funkční způsobilosti. V dokumentu jsou u několika políček uvedeny různé způsoby záznamu tak, aby bylo jasné, že neexistuje pouze jeden způsob vyplnění. Vždy analyzujte a vyplňujte v souladu s praxi ve Vaši laboratoři, tj. v případě, že se bod netýká Vašeho prostředku, můžete/nemusíte toto tvrzení dokázat pomocí odkazu na zdroj. Je třeba si uvědomit, že tento dokument je pro Vás samotné analýzou prostředku, nástrojem pro kontrolu a hledání např. příčin selhání. Proto je podrobně vyplněný a udržovaný dokument pomocí pro Vás při řešení problémů v budoucnosti. To, že v některé z kolonek není uveden normativní odkaz neznamená, že jej nemůžete použít (obecně platí, že pokud existuje norma, je výhodné ji použít).
Požadavky |  |  | Splnění požadavků Ano - splněno Část - splněno částečně Ne-nesplněno N/A- netýká se | Splnění požadavku - odkaz na články nebo přílohy TD | Odůvodnění nesplnění | Použité normy | Zdroje Odkaz ma dokumenty QMS a TD, kde je problematika řešena | Důkaz Odkaz na vhodné protokoly a jiné záznamy podle Vašeho pojetí dokumentace. Je vhodné uvádět všechny "důkazní dokumenty" s co nejlepší specifikací: přesný název, číslo verze, datum pořízení atd.
Kapitola 1 | Obecné požadavky
1. Prostředky musí dosahovat funkční způsobilosti určené jejich výrobcem a být navrženy a vyrobeny tak, aby při běžných podmínkách použití byly vhodné pro určený účel. Musí být bezpečné a účinné a nesmějí ohrožovat klinický stav nebo bezpečnost pacientů ani bezpečnost a zdraví uživatelů, případně dalších osob, a to za předpokladu, že veškerá rizika, která mohou s použitím těchto prostředků souviset, jsou přijatelná v porovnání s jejich přínosem pro pacienta a odpovídají vysoké úrovni ochrany zdraví a bezpečnosti, a to s ohledem na nejnovější vývoj. |  |  | Ano | 2., 7. |  |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj Technická dokumentace - Funkční způsobilost | Analýza rizik - Náš IH prostředek Sledování po uvedení do provozu pro období…. Protokol z návrhu a vývoje
2. Smyslem požadavku v této příloze, jehož cílem je snížit rizika na nejnižší možnou míru, je dosáhnout uvedeného cíle, aniž by přitom byl nepříznivě ovlivněn poměr přínosů a rizik. |  |  | Ano | 5. |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | Dokument QMS - Řízení rizik | Analýza rizik - Náš IH prostředek
3. Výrobci musí zavést, uplatňovat, dokumentovat a udržovat systém řízení rizik. Řízením rizik se rozumí nepřetržitý opakující se proces v rámci celého životního cyklu prostředku, který vyžaduje pravidelnou systematickou aktualizaci. V rámci řízení rizik musí výrobce provést tyto kroky: |  |  | Ano | 5.;8. |  |  | Dokument QMS - Řízení rizik Technická dokumentace - Sledování po uvedení do provozu | Analýza rizik - Náš IH prostředek k Sledování po uvedení do provozu pro období….
| a) pro každý prostředek zavést a zdokumentovat plán řízení rizik, |  | Ano | 5. |  | ČSN EN ISO 9001: 2016 ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | Dokument QMS - Řízení rizik
| b) identifikovat a analyzovat známá a předvídatelná nebezpečí související s jednotlivými prostředky, |  | Ano | 5. |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | Dokument QMS - Řízení rizik Technická dokumentace - Analýza přínosů a rizik Technická dokumentace - Sledování po uvedení do provozu
| c) odhadovat a vyhodnocovat rizika vznikající při určeném použití a při důvodně předvídatelném nesprávném použití nebo s nimi související, |  | Ano | 5.;8. |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | Dokument QMS - Řízení rizik Technická dokumentace - Sledování po uvedení do provozu
| d) vyloučit nebo kontrolovat rizika, jak je uvedeno v písmenu c) v souladu s požadavky bodu 4, |  | Ano | 5.;8. |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | Dokument QMS - Řízení rizik Technická dokumentace - Sledování po uvedení do provozu
| e) vyhodnocovat dopad informací z výrobní fáze, zejména ze systému sledování po uvedení na trh, na nebezpečí a četnost jejich výskytu, na odhady s nimi souvisejících rizik, jakož i na celkové riziko, poměr přínosů a rizik a přijatelnost rizik, a |  | Ano | 5.;8. |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | Dokument QMS - Řízení rizik Technická dokumentace - Sledování po uvedení do provozu
| f) na základě vyhodnocení dopadu informací uvedených v písmenu e) v případě potřeby pozměnit kontrolní opatření v souladu s požadavky bodu 4. |  | Ano | 5.;8. |  | ČSN EN ISO 14971:2019 | Dokument QMS - Řízení rizik Technická dokumentace - Sledování po uvedení do provozu
4. Opatření ke kontrole rizik, která výrobci zvolí při navrhování a výrobě prostředků, musí být v souladu se zásadami bezpečnosti a současně brát ohled na obecně uznávaný nejnovější vývoj. Za účelem snížení rizik musí výrobci řídit rizika tak, aby se zbytkové riziko spojené s každým nebezpečím a rovněž celkové zbytkové riziko považovalo za přijatelné. Při výběru nejvhodnějších řešení musí výrobci v uvedeném pořadí:
| a) vyloučit nebo snížit na nejnižší možnou míru rizika prostřednictvím bezpečného návrhu a výroby, |  | Ano | 5.;2. |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | Technická dokumentace - Návrh a vývoj QMS dokument -Řízení rizik | Protokol z návrhu a vývoje Analýza rizik - Náš IH prostředek
| b) ve vhodných případech přijmout odpovídající ochranná opatření, případně včetně výstražných zařízení, pokud jde o rizika, která nelze vyloučit, a |  | Ano | 5.; 4.; 1.7 |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | Technická dokumentace - Návrh a vývoj QMS dokument -Řízení rizik Technická dokumentace - Značení | Protokol z návrhu a vývoje Analýza rizik - Náš IH prostředek Protokol z výroby IFU
| c) poskytovat informace pro zajištění bezpečnosti (výstrahy/preventivní opatření/kontraindikace) a ve vhodných případech zajistit pro uživatele zaškolení. |  | Ano | 5.; 2.; 4.; 1.7 |  | ČSN EN ISO 14971:2019 | Technická dokumentace - Návrh a vývoj QMS dokument -Řízení rizik Technická dokumentace - Analýza přínosů a rizik Technická dokumentace - Značení | Protokol z návrhu a vývoje Analýza rizik - Náš IH prostředek Protokol z výroby IFU
Výrobci musí informovat uživatele o veškerých přetrvávajících rizicích. |  |  | Ano | 5.; 4.; 1.7 |  |  | Technická dokumentace - Analýza přínosů a rizik QMS Dokument - Řízení rizik Technická dokumentace - Značení | Protokol z návrhu a vývoje Analýza rizik - Náš IH prostředek Protokol z výroby IFU
5. V rámci úsilí o vyloučení nebo snížení rizik spojených s chybou při používání výrobce:
| a) sníží na nejnižší možnou míru rizika spojená s ergonomickými vlastnostmi prostředku a prostředí, v němž má být prostředek používán (návrh v zájmu bezpečnosti pacientů), a |  | Ano | 5.; 1.7 |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | Technická dokumentace - Analýza přínosů a rizik QMS Dokument - Řízení rizik Technická dokumentace - Značení | Protokol z návrhu a vývoje Analýza rizik - Náš IH prostředek Protokol z výroby IFU
| b) zváží technické znalosti, zkušenosti, vzdělání, proškolení a případně prostředí použití, jakož i zdravotní a fyzický stav určených uživatelů (návrh pro laické uživatele, profesionální uživatele, osoby s postižením nebo jiné uživatele). |  | Ano | 5.; 1.7 |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | Technická dokumentace - Analýza přínosů a rizik QMS Dokument - Řízení rizik Technická dokumentace - Značení | Protokol z návrhu a vývoje Analýza rizik - Náš IH prostředek Protokol z výroby Protokoly ze studie funkční způsobilosti Protokoly se sledování po uvední na trh IFU
6. Je-li prostředek vystaven zatížení, které může nastat za běžných podmínek použití, a je-li náležitě udržován v souladu s pokyny výrobce, nesmí dojít k nepříznivému ovlivnění jeho vlastností a funkční způsobilosti do té míry, že by tím po dobu životnosti prostředku uvedenou výrobcem mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo bezpečnosti pacienta nebo uživatele, případně dalších osob. |  |  | Ano | 2.; 5.; 5.1; 7.3 |  |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj Technická dokumentace - Značení Technická dokumentace - Stabilita | Protokol z návrhu a vývoje Analýza rizik - Náš IH prostředek Protokol z výroby Protokoly ze studie funkční způsobilosti Protokoly se sledování po uvední na trh IFU
7. Prostředky musí být navrženy, vyrobeny a zabaleny tak, aby jejich vlastnosti a funkční způsobilost při určeném použití nebyly nepříznivě ovlivněny během přepravy nebo skladování, například vlivem výkyvů teploty a vlhkosti, pokud jsou zohledněny pokyny a informace poskytnuté výrobcem. |  |  | Ano | 2.; 5.1; 4.; 7.3 |  |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj QMS Dokument - Řízení rizik Technická dokumentace - Značení Technická dokumentace - Stabilita | Protokol z návrhu a vývoje Analýza rizik - Náš IH prostředek Protokol z výroby Protokoly ze studie funkční způsobilosti Protokoly se sledování po uvední na trh IFU
8. Všechna známá a předvídatelná rizika a veškeré nežádoucí účinky musí být minimalizována a musí být přijatelné v porovnání s vyčíslenými potenciálními přínosy pro pacienty nebo uživatele, které vycházejí z určené funkční způsobilosti prostředku za běžných podmínek použití. |  |  | Ano | 2.; 5.1; 7.3; 4. |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | Technická dokumentace - Návrh a vývoj Technická dokumentace - Analýza přínosů a rizik QMS Dokument - Řízení rizik Technická dokumentace - Značení Technická dokumentace - Stabilita | Protokol z návrhu a vývoje Analýza rizik - Náš IH prostředek Protokol z výroby Protokoly ze studie funkční způsobilosti Protokoly se sledování po uvední na trh IFU
Kapitola 2 | Požadavky na funkční způsobilost, návrh a výrobu
9. Vlastnosti z hlediska funkční způsobilosti
9.1. Prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby byly vhodné pro účely podle čl. 2 bodu 2 stanovené výrobcem a z hlediska funkční způsobilosti, a to s ohledem na obecně uznávaný aktuální stav vývoje. Musí dosahovat funkční způsobilosti uváděné výrobcem, a případně zejména:
| a) analytické funkce, jako je analytická citlivost, analytická specificita, pravdivost (zkreslení), přesnost (opakovatelnost a reprodukovatelnost), správnost (vyplývající z pravdivosti a přesnosti), meze detekce a kvantifikace, rozsah měření, linearita, mezní hodnota, včetně určení vhodných kritérií pro odběr vzorků a řízení a kontrolu známých relevantních endogenních a exogenních interferencí, křížových reakcí, a |  | Ano | 2.; 7.1 |  |  | Technická dokumentace -Funkční způsobilost - Analytická funkce | Protokoly ze studie funkční způsobilosti
| b) klinické funkce, jako je diagnostická citlivost, diagnostická specificita, pozitivní prediktivní hodnota, negativní prediktivní hodnota, míra pravděpodobnosti, očekávané hodnoty v běžných a dotčených populacích. |  | Ano | 2.; 7.2 |  |  | Technická dokumentace - Funkční způsobilost - Klinická funkce | Protokoly ze studie funkční způsobilosti
9.2. Vlastnosti funkční způsobilosti prostředku musí zůstat zachovány po dobu životnosti prostředku uvedené výrobcem. |  |  | Ano | 7.3 |  |  | Technická dokumentace - Stabilita | Protokoly ze sledování stability prostředku
9.3. Pokud funkční způsobilost prostředku závisí na použití kalibrátorů nebo kontrolních materiálů, musí být zajištěna metrologická sledovatelnost hodnot přiřazených těmto kalibrátorům nebo kontrolním materiálům, a to prostřednictvím vhodných referenčních postupů měření nebo vhodných referenčních materiálů, které mají vyšší metrologický řád. Metrologická sledovatelnost hodnot přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům se případně zajistí certifikovaným referenčním materiálům nebo referenčním postupům měření. |  |  | Ano | 1.10 |  |  | Technická dokumentace - Kalibrační a kontrolní materiály | IFU
9.4. V případě, že mohou být vlastnosti a funkční způsobilost prostředku při použití prostředku v souladu s určeným použitím za běžných podmínek dotčeny, musí být zkontrolovány, pokud jde konkrétně o:
| a) u prostředků pro sebetestování – funkční způsobilost dosaženou laiky; |  | N/A |  | Prostředek není určený k sebetestování |  | NA
| b) u prostředků pro vyšetření v blízkosti pacienta nebo přímo u pacienta – funkční způsobilost dosaženou v relevantních prostředích (např. pacientův domov, jednotky intenzivní péče, vozidla lékařské záchranné služby). |  | Ne | 7.6 | Ukončení testování naplánováno do konce 2Q2024 |  | Technická dokumentace - Funkční způsobilost - Testování použití v podmínkách mimo laboratoř | Protokoly ze studie funkční způsobilosti
10. Chemické, fyzikální a biologické vlastnosti
10.1. Prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby bylo zaručeno, že budou splňovat vlastnosti a požadavky na funkční způsobilosti uvedené v kapitole I. Zvláštní pozornost musí být věnována možnosti zhoršení analytické funkce z důvodu fyzikální nebo chemické nekompatibility mezi použitými materiály a vzorky, analytem nebo markerem, který má být detekován, (např. biologickými tkáněmi, buňkami, tělními tekutinami a mikroorganismy) s ohledem na určený účel prostředku. |  |  | Ano | 7.4; 7.5 |  |  | Technická dokumentace - Funkční způsobilost - Interference | Protokoly z návrhu a vývoje Protokoly ze studie funkční způsobilosti
10.2. Prostředky musí být navrženy, vyrobeny a zabaleny tak, aby se minimalizovalo riziko vyplývající z kontaminantů a reziduí pro pacienty, s ohledem na určený účel prostředku, a pro osoby podílející se na dopravě, skladování a používání prostředků. Zvláštní pozornost musí být věnována tkáním, které jsou exponovány těmto kontaminantům a reziduím a délce trvání a četnosti expozice. |  |  | Ano | 2.; 3.1; 5. |  |  | Technická dokumentace - Balení a obalové materiály | Protokoly ze studie funkční způsobilosti
10.3. Prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby byla na nejnižší prakticky dosažitelnou míru snížena rizika způsobená látkami nebo částicemi, včetně částeček oděru, produktů rozpadu a zbytků ze zpracování, které se mohou z prostředků uvolňovat. Zvláštní pozornost musí být věnována látkám, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, v souladu s přílohou VI části 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 a látkám s vlastnostmi, které narušují činnost žláz s vnitřní sekrecí a v jejichž případě existují vědecké důkazy o pravděpodobných závažných účincích na lidské zdraví a které jsou identifikovány v souladu s postupem stanoveným v článku 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. |  |  | Ano | 2.; 5. |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | Technická dokumentace - Balení a obalové materiály QMS Dokument - Řízení rizik | IFU, odstavec Likvidace a ostavec Rizika při manipulaci Analýza rizik - Náš IH prostředek
10.4. Prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby byla na nejnižší možnou míru snížena rizika spojená s neúmyslným proniknutím látek do prostředku, a to s ohledem na prostředek a povahu prostředí, ve kterém má být používán. |  |  | Ano | 3.1; 5. |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | Technická dokumentace - Balení a obalové materiály QMS Dokument - Řízení rizik IFU, odstavec Likvidace a ostavec Rizika při manipulaci | IFU, odstavec Likvidace a ostavec Rizika při manipulaci Analýza rizik . Náš IH prostředek
11. Infekce a mikrobiologická kontaminace
11.1. Prostředky a jejich výrobní postupy musí být navrženy tak, aby se vyloučilo nebo na nejnižší možnou míru snížilo riziko infekce uživatele nebo případně jiných osob. Návrh prostředku musí: | [6 empty] | Technická dokumentace - Balení a obalové materiály QMS Dokument - Řízení rizik Dokument QMS - Postupy při výrobě in house prostředků | IFU Analýza rizik - Náš IH prostředek
| a) umožňovat jednoduchou a bezpečnou manipulaci, |  | Ano | 2.; 3.1; 5.; 1.7
| b) omezovat na nejnižší možnou míru jakýkoliv únik mikrobů z prostředku nebo expozici mikrobů během použití, a v případě potřeby |  |  | 2.; 3.1; 5.; 1.7
| c) zamezit mikrobiální kontaminaci prostředku během použití a v případě nádob na vzorky riziku kontaminace vzorku. |  | Ano | 2.; 3.1; 5.; 1.7
11.2. Prostředky označené buď jako sterilní nebo jako prostředky ve zvláštním mikrobiálním stavu musí být navrženy, vyrobeny a zabaleny tak, aby bylo zajištěno, že pokud nebude poškozen obal, který zachovává jejich sterilitu a mikrobiální stav, zůstanou při dodržení podmínek dopravy a skladování uvedených výrobcem sterilní a že bude zachován jejich mikrobiální stav až do doby, než bude obal otevřen v místě použití. |  |  | Ne | 2.; 3.1; 7.3 | Ukončení testování naplánováno do konce 2Q2024 |  | Technická dokumentace - Balení a obalové materiály QMS Dokument - Řízení rizik Validace prostředí Technická dokumentace - Funkční způsobilost - Stabilita za běžných podmínek použití Technická dokumentace - Stabilita | IFU Analýza rizik - Náš IH prostředek Výrobní záznamy Dokument QMS - Postupy při výrobě in house prostředků
11.3. Prostředky označené jako sterilní musí být zpracovány, vyrobeny, zabaleny a sterilizovány odpovídajícími validovanými metodami. |  |  | Ano | 6.; 3.1; 5. |  |  | Technická dokumentace - Balení a obalové materiály QMS Dokument - Řízení rizik Dokument QMS - Postupy při výrobě in house prostředků
11.4. Prostředky, které mají být sterilizovány, musí být vyrobeny a zabaleny za odpovídajících a kontrolovaných podmínek a v odpovídajících a kontrolovaných zařízeních. |  |  | Ano | 6.; 3.1; 5. |  |  | Technická dokumentace - Balení a obalové materiály QMS Dokument - Řízení rizik Dokument QMS - Sterilizace
11.5. Obalové systémy pro nesterilní prostředky musí zachovávat neporušenost a čistotu výrobku a, mají-li být prostředky před použitím sterilizovány, musí tyto systémy minimalizovat riziko mikrobiální kontaminace. Obalový systém musí být vhodný s ohledem na sterilizační metodu uvedenou výrobcem. |  |  | Ano | 6.; 3.1; 5. |  |  | Technická dokumentace - Balení a obalové materiály QMS Dokument - Řízení rizik Dokument QMS - Sterilizace
11.6. Kromě symbolu použitého k označení sterility prostředku musí označení prostředku umožnit rozlišení mezi stejnými nebo podobnými prostředky uváděnými na trh ve sterilním i nesterilním stavu. |  |  | Ano | 4. |  |  | Technická dokumentace - Značení | Výrobní záznamy
12. Prostředky obsahující materiály biologického původu
Pokud prostředky obsahují tkáně, buňky a látky zvířecího, lidského nebo mikrobiálního původu, provádí se výběr zdrojů, zpracování, konzervace a testování tkání, buněk a látek tohoto původu a manipulace s nimi, jakož i kontrolní postupy tak, aby byla pro uživatele nebo jinou osobu zajištěna bezpečnost. Zejména musí být zajištěna bezpečnost, pokud jde o mikrobiální a jiné přenosné agens, zavedením validovaných metod odstraňování nebo inaktivace během výrobního postupu. Toto ustanovení se však nemusí použít na určité prostředky, pokud je aktivita mikrobiálních a jiných přenosných agens nedílnou součástí určeného účelu prostředku nebo v případě, že by postup odstraňování nebo inaktivace ohrozil funkční způsobilost prostředku. |  |  | Ano | 3.2; 5.; 5.1; |  |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj QMS Dokument - Řízení rizik Dokument QMS - Postup manipulace s infekčními agens, požadavky na vybavení a OOP | IFU Analýza rizik - Náš IH prostředek Záznamy z návrhu a vývoje Dokument QMS - Postupy při výrobě in house prostředků Certifikáty o původu - BSE, TSE apod.
13. Výroba prostředků a interakce s jejich prostředím
13.1. Je-li prostředek určen k použití v kombinaci s jinými prostředky nebo vybavením, musí být celá kombinace včetně propojovacího systému bezpečná a nesmí narušovat stanovené funkční způsobilosti prostředků. Každé omezení použití, které se použije na tyto kombinace, musí být uvedeno na označení nebo v návodu k použití. |  |  | Ano | 7.5; 1.7.2 |  |  | Technická dokumentace -Funkční způsobilost | Záznamy ze studie funkční způsobilosti Aplikační listy IFU
13.2. Prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby byla odstraněna nebo na nejnižší možnou míru snížena:
| a) rizika poranění, v souvislosti s jejich fyzikálními vlastnostmi, včetně poměru objem/tlak, rozměrovými a případně i ergonomickými vlastnostmi; |  | Ano | 2.; 7.; 5. |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | QMS Dokument - Řízení rizik | Analýza rizik - Náš IH prostředek
| b) rizika spojená s důvodně předvídatelnými vnějšími vlivy nebo podmínkami prostředí, jako jsou magnetická pole, vnější elektrické a elektromagnetické vlivy, elektrostatický výboj, záření související s diagnostickými nebo léčebnými postupy, tlak, vlhkost, teplota, změny tlaku a zrychlení nebo interference rádiového signálu; |  | Ano | 2.; 7.4; 7.6; 5. |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | QMS Dokument - Řízení rizik Technická dokumentace - Interference | Analýza rizik - Náš IH prostředek Záznamy z návrhu a vývoje
| c) rizika spojená s používáním prostředku, přichází-li do styku s materiály, tekutinami a látkami, včetně plynů, kterým je vystaven za běžných podmínek použití; |  | Ano | 7.6; 5. |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | QMS Dokument - Řízení rizik Technická dokumentace - Interference | Analýza rizik - Náš IH prostředek Záznamy z návrhu a vývoje
| d) rizika spojená s možnou negativní interakcí mezi softwarem a prostředím informačních technologií, v němž funguje a v němž dochází k interakci; |  | Ano | 7.6; 5. |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | QMS Dokument - Řízení rizik Technická dokumentace - Interference | Analýza rizik - Náš IH prostředek Záznamy z návrhu a vývoje
| e) rizika náhodného proniknutí látky do prostředku; |  | Ano | 7.6; 5. |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | QMS Dokument - Řízení rizik Zásady laboratorní práce IFU | Analýza rizik - Náš IH prostředek Dokument QMS - Postupy při výrobě in house prostředků IFU
| f) rizika nesprávné identifikace vzorků a rizika chybných výsledků způsobených například matoucími barevnými nebo číselnými nebo znakovými kódy na nádobách na vzorky, odnímatelných částech nebo na příslušenstvích používaných s prostředky s cílem provést test nebo zkoušku určeným způsobem; |  | Ano | 5. |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | Dokument QMS - Analýza rizik Zásady laboratorní práce | Analýza rizik - Náš IH prostředek Dokument QMS - Postupy při výrobě in house prostředků
| g) rizika jakékoliv předvídatelné interference s jinými prostředky. |  | Ano | 5.; 7.4; 7.5; 7.6 |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | QMS Dokument - Řízení rizik Technická dokumentace - Interference Technická dokumentace - Funkční způsobilost | IFU Analýza rizik - Náš IH prostředek Záznamy ze studie funkční způsobilosti Záznamy ze sledovánání při použití
13.3. Prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby byla při běžném použití i při výskytu jedné závady minimalizována rizika požáru nebo výbuchu. Zvláštní pozornost je nutno věnovat prostředkům, jejichž určené použití zahrnuje expozici hořlavým či výbušným látkám nebo látkám, které by mohly způsobit vznícení, nebo které se používají ve spojení s těmito látkami. |  |  | N/A |  | Prostředek není složen ze substancí, které by mohly být hořlavé nebo výbušné |  | Technická dokumentace - Složení
13.4. Prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby seřizování, kalibrace a údržba mohly být prováděny bezpečně a účinně. |  |  | Ano | 2.; 7.5; 5. |  |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj Technická dokumentace - Funkční způsobilost QMS Dokument - Řízení rizik | Záznamy z návrhu a vývoje Záznamy ze studie funkční způsobilosti Analýza rizik
13.5. Prostředky, které jsou určeny k fungování s jinými prostředky nebo výrobky, musí být navrženy a vyrobeny tak, aby jejich interoperabilita a kompatibilita byly spolehlivé a bezpečné. |  |  | Ano | 2.; 7.5; 5. |  |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj Technická dokumentace - Funkční způsobilost - kompatibilita, interopratibilita QMS Dokument - Řízení rizik | Záznamy z návrhu a vývoje Záznamy ze studie funkční způsobilosti Analýza rizik
13.6. Prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby se usnadnila jejich bezpečná likvidace a bezpečná likvidace souvisejících odpadních látek uživatelem nebo jinou osobou. Za tímto účelem musí výrobci určit a otestovat postupy a opatření, v jejichž důsledku lze jejich prostředky po použití bezpečně zlikvidovat. Tyto postupy musí být popsány v návodech k použití. |  |  | Ano | 2.; 3.; 5. |  |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj Technická dokumentace - Složení QMS Dokument - Řízení rizik IFU založeno na národní a EU legislativě o odpadech Dokument QMS - Odpady a jejich likvidace | Záznamy z návrhu a vývoje Záznamy ze studie funkční způsobilosti Analýza rizik IFU
13.7 Stupnice pro měření, monitorování nebo zobrazování (včetně změny barvy a jiných optických indikátorů) musí být navrženy a vyrobeny v souladu s ergonomickými zásadami, s přihlédnutím k určenému účelu, uživatelům a podmínkám prostředí, v němž mají být prostředky používány. |  |  | Ano | 2.; 7.7; 5. |  |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj Technická dokumentace - Funkční způsobilost - Odečítání z barevné stupnice QMS Dokument - Řízení rizik | Záznamy z návrhu a vývoje Záznamy ze studie funkční způsobilosti Analýza rizik IFU
14. Prostředky s měřicí funkcí
14.1. Prostředky, které mají primární analytickou měřicí funkci, musí být navrženy a vyrobeny tak, aby zajišťovaly přiměřenou analytickou funkci v souladu s přílohou I bodem 9.1 písm. a), s ohledem na určený účel prostředku. |  |  | N/A |  | Prostředek nemá měřící funkci
14.2. Výsledky měření vykonaných pomocí prostředků s měřicí funkcí musí být vyjádřeny v zákonných jednotkách v souladu s ustanoveními směrnice Rady 80/181/EHS. |  |  | N/A
15. Ochrana před zářením
15.1. Prostředky musí být navrženy, vyrobeny a zabaleny tak, aby expozice uživatelů nebo jiných osob záření (žádoucímu, nežádoucímu, náhodnému nebo rozptýlenému) byla snížena na nejnižší možnou míru, a to způsobem, který je v souladu s určeným účelem, aniž by tím bylo omezeno použití odpovídajících stanovených úrovní záření pro diagnostické účely. |  |  | N/A |  | Prostředek neemituje záření
15.2. Pokud jsou prostředky určeny k emitování nebezpečného nebo potenciálně nebezpečného ionizujícího nebo neionizujícího záření, musí být nejvyšší možnou měrou:
| a) navrženy a vyrobeny tak, aby bylo zaručeno, že vlastnosti a množství emitovaného záření lze kontrolovat nebo upravovat, a |  | N/A
| b) opatřeny optickými displeji nebo zvukovými výstrahami upozorňujícími na tyto emise. |  | N/A
15.3. Návody k použití prostředků emitujících nebezpečné nebo potenciálně nebezpečné záření musí obsahovat podrobné informace o povaze emitovaného záření, prostředcích k ochraně uživatele a o způsobech, jak zamezit nesprávnému použití a na nejnižší možnou míru a co nejvhodnějším způsobem snížit rizika plynoucí z instalace. Uvedeny musí být rovněž informace o přijatelnosti a testování funkční způsobilosti, o kritériích přijatelnosti a postupu údržby. |  |  | N/A
16. Elektronické programovatelné systémy – prostředky obsahující elektronické programovatelné systémy a software, který je prostředkem sám o sobě
16.1. Prostředky obsahující elektronický programovatelný systém, včetně softwaru, nebo software, který je prostředkem sám o sobě, musí být navrženy tak, aby byla zajištěna opakovatelnost, spolehlivost a funkční způsobilost v souladu s určeným použitím. Při výskytu jedné závady je třeba přijmout vhodná opatření k odstranění nebo snížení následných rizik na nejnižší možnou míru nebo možnost zhoršení funkční způsobilosti. |  |  | N/A |  | Prostředek není elektronickým programovatelným zařízením
16.2. U prostředků, které obsahují software, nebo u softwaru, který je prostředkem sám o sobě, musí být software navržen a vyroben v souladu s nejnovějším vývojem s přihlédnutím k zásadám životního cyklu vývoje softwaru, řízení rizik, včetně bezpečnosti informací, ověřování a validace. |  |  | N/A
16.3. Software uvedený v tomto bodu, který je určen k použití v kombinaci s mobilními počítačovými platformami, musí být navržen a vyroben s ohledem na specifické vlastnosti mobilní platformy (např. velikost a kontrastní poměr obrazovky) a na vnější faktory související s jejich použitím (proměnlivé prostředí, pokud jde o úroveň světla nebo hluku). |  |  | N/A
16.4. Výrobce musí stanovit minimální požadavky na hardware, vlastnosti sítí informačních technologií a bezpečnostní opatření v oblasti informačních technologií, včetně ochrany proti neoprávněnému přístupu, nezbytné k používání softwaru v souladu se zamýšleným účelem. |  |  | N/A
17. Prostředky připojené ke zdroji energie nebo vybavené zdrojem energie
17.1. V případě prostředků připojených ke zdroji energie nebo vybavených zdrojem energie je třeba při výskytu jedné závady přijmout vhodná opatření k odstranění nebo snížení následných rizik na nejnižší možnou míru. |  |  | N/A |  | Prostředek není připojen ke zdroji energie ani vybaven zdrojem energie
17.2. Prostředky, u nichž bezpečnost pacienta závisí na vnitřním zdroji napájení, musí být vybaveny zařízením, které umožní určit stav tohoto zdroje napájení a náležitě varuje nebo signalizuje, pokud kapacita zdroje napájení dosáhne kritické úrovně. V případě potřeby musí k tomuto varování či signalizaci dojít ještě předtím, než zdroj napájení dosáhne kritické úrovně. |  |  | N/A
17.3. Prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby se omezilo na nejnižší možnou míru riziko vzniku elektromagnetické interference, která by mohla narušit fungování dotčeného prostředku či jiných prostředků nebo zařízení v určeném prostředí. |  |  | N/A
17.4. Prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby měly úroveň vnitřní odolnosti vůči elektromagnetickému rušení dostatečnou k tomu, aby mohly fungovat v souladu s určeným účelem. |  |  | N/A
17.5. Prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby bylo za předpokladu správné instalace a údržby podle pokynů výrobce pokud možno vyloučeno riziko náhodného úrazu uživatele nebo jakékoliv jiné osoby elektrickým proudem při běžném použití prostředku i při výskytu jediné závady v prostředku. |  |  | N/A
18. Ochrana před riziky souvisejícími s mechanickými a tepelnými vlastnostmi
18.1. Prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby byla zaručena ochrana uživatelů a jiných osob před riziky souvisejícími s mechanickými vlastnostmi prostředků. |  |  | N/A |  | Prostředek není mechanickým prostředkem a nevytváří při svém použití teplo
18.2. Prostředky musí být za předvídaných podmínek provozu dostatečně stabilní. Musí být schopné odolávat namáhání v předpokládaném provozním prostředí a musí si tuto odolnost zachovat po dobu své předpokládané životnosti, pokud jsou dodržovány veškeré požadavky týkající se kontroly a údržby uvedené výrobcem. |  |  | N/A
18.3. Pokud existují rizika spojená s přítomností pohyblivých částí, s rozlomením nebo odpojením nebo únikem látek, musí být zahrnuta příslušná ochranná opatření. Veškeré kryty nebo jiné ochranné mechanismy, které jsou součástí prostředku z důvodu ochrany, obzvláště před pohyblivými částmi, musí být bezpečné a nesmí bránit přístupu k prostředku při běžném provozu ani omezovat pravidelnou údržbu prostředku podle určení výrobce. |  |  | N/A
18.4. Prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby bylo na nejnižší možnou úroveň sníženo riziko vyplývající z vibrací vyvolaných těmito prostředky, a to s ohledem na technický pokrok a dostupné prostředky k omezení těchto vibrací, zejména u jejich zdroje, pokud tyto vibrace nejsou součástí stanovené funkční způsobilosti prostředků. |  |  | N/A
18.5. Prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby bylo na nejnižší možnou úroveň sníženo riziko vyplývající z hluku, který emitují, a to s ohledem na technický pokrok a dostupné prostředky k omezení hluku, zejména u jeho zdroje, pokud emitovaný hluk není součástí stanovené funkční způsobilosti prostředků. |  |  | N/A
18.6. Koncové a připojovací části ke zdrojům elektrické energie, plynu nebo hydraulické a pneumatické energie, se kterými musí uživatel nebo jiná osoba manipulovat, musí být navrženy a vyrobeny tak, aby byla minimalizována veškerá možná rizika. |  |  | N/A
18.7. Chyby, které by mohly vzniknout při instalaci či opětovné instalaci určitých částí před použitím nebo během něj a mohly by být zdrojem rizika, se vyloučí při návrhu a konstrukci těchto částí nebo, pokud se to nepodaří, za pomoci informací uvedených na samotných částech nebo na jejich krytech. Je-li pro zabránění rizika nutno znát směr pohybu pohyblivých částí, je tato informace uvedena také na těchto částech nebo na jejich krytech. |  |  | N/A
18.8. Přístupné části prostředků (s výjimkou částí nebo míst určených k dodávání tepla nebo k dosažení stanovených teplot) a jejich okolí nesmí dosahovat za běžných podmínek použití potenciálně nebezpečných teplot. |  |  | N/A
19. Ochrana před riziky, která představují prostředky určené pro sebetestování nebo vyšetření v blízkosti pacienta nebo přímo u pacienta
19.1. Prostředky určené pro sebetestování nebo vyšetření v blízkosti pacienta nebo přímo u pacienta musí být navrženy a vyrobeny tak, aby fungovaly odpovídajícím způsobem v souladu se svým určeným účelem, s přihlédnutím k dovednostem určeného uživatele a k prostředkům, které má k dispozici, a k vlivu způsobenému odlišnostmi, které lze důvodně očekávat, pokud jde o postupy v prostředí určeného uživatele. Informace a pokyny poskytnuté výrobcem musí být pro určeného uživatele lehce srozumitelné a snadno použitelné tak, aby bylo možné správně interpretovat výsledky poskytnuté prostředkem a zamezit zavádějícím informacím. V případě vyšetření v blízkosti pacienta nebo přímo u pacienta musí být v informacích a pokynech poskytnutých výrobcem jasně uvedena úroveň proškolení, kvalifikací nebo zkušeností vyžadovaných u uživatele. |  |  | Ano | 2.; 1.1; 7.; 7.6; | Prostředek není určen k použití laiky. Prostředek je určen k testování v blízkosti pacienta | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | Technická dokumentace - Návrh a vývoj Technická dokumentace - Prostředek - určený účel použití (Prostředek není určen k použití laiky. Prostředek je určen k testování v blízkosti pacienta) Technická dokumentace - Funkční způsobilost QMS Dokument - Řízení rizik | Záznamy z návrhu a vývoje Záznamy ze studie funkční způsobilosti Analýza rizik IFU
19.2. Prostředky určené pro sebetestování nebo vyšetření v blízkosti pacienta nebo přímo u pacienta musí být navrženy a vyrobeny tak, aby
| a) bylo zajištěno, že určený uživatel bude moci prostředek ve všech fázích postupu bezpečně a přesně používat, a to případně po odpovídajícím proškolení nebo poskytnutí odpovídajících informací, a |  | Ano | 2.; 1.1; 5.; 7.; 7.6; | Prostředek není určen k použití laiky. Prostředek je určen k testování v blízkosti pacienta |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj Technická dokumentace - Prostředek - určený účel použití | Záznamy z návrhu a vývoje Analýza rizik IFU
| b) bylo na co nejnižší míru sníženo riziko chyby určeného uživatele při manipulaci s prostředkem a případně se vzorkem a také při interpretaci výsledků. |  | Ano | 2.; 5.; 1.7 |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | QMS Dokument - Řízení rizik Technická dokumentace - Návrh a vývoj | Analýza rizik IFU
19.3. Prostředky určené pro sebetestování a vyšetření v blízkosti pacienta nebo přímo u pacienta musí, kde je to proveditelné, zahrnovat postup, jehož prostřednictvím může určený uživatel:
| a) ověřit, že v době použití bude prostředek fungovat tak, jak určil výrobce, a |  | Ano | 2.; 7.; 1.7 | Prostředek není určen k použití laiky. Prostředek je určen k testování v blízkosti pacienta |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj | Záznamy z návrhu a vývoje Analýza rizik IFU
| b) být varován, pokud prostředek neposkytl platný výsledek. |  | Ano | 2.; 7., 1.7 |  |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj | Záznamy z návrhu a vývoje Analýza rizik IFU
Kapitola 3 | Požadavky týkající se informací poskytovaných spolu s prostředkem
20. Označení a návod k použití
20.1. Obecné požadavky týkající se informací poskytovaných výrobcem
Ke každému prostředku musí být přiloženy informace nutné k identifikaci prostředku a jeho výrobce a veškeré údaje o bezpečnosti a funkční způsobilosti, které jsou relevantní pro uživatele nebo případně další osoby. Tyto informace mohou být uvedeny na samotném prostředku, na obalu nebo v návodu k použití a, pokud má výrobce internetové stránky, jsou na nich k dispozici a aktualizovány, přičemž se zohlední tato pravidla: |  |  | Ano | 1.7; 4. |  |  | Technická dokumentace - Značení prostředku Dokument QMS - Návody k použití (musí být jasné, pokud nebyl k danému prostředku vydán Návod k použití) | Výrobní protokoly šarží Kontrola dostupnosti IFU
| a) Médium, formát, obsah, čitelnost a umístění označení a návodu k použití musí odpovídat konkrétnímu prostředku, jeho určenému účelu a technickým znalostem, zkušenostem, vzdělání nebo odborné přípravě určeného uživatele nebo uživatelů. Zejména návod k použití musí být napsán způsobem srozumitelným pro určeného uživatele a případně doplněn o nákresy a schémata. |  | Ano | 1.7; 4. |  |  | Technická dokumentace - Značení prostředku IFU Aplikace | Výrobní protokoly šarží Kontrola dostupnosti IFU
| b) Informace požadované na označení musí být uvedeny na samotném prostředku. Pokud to není proveditelné nebo vhodné, některé nebo všechny informace mohou být uvedeny na obalu každé jednotky. Pokud není individuální plné označení každé jednotky prakticky proveditelné, musí být informace uvedeny na obalu většího počtu prostředků. |  | Ne | 4. | Prostředek se skládá pouze z jedné lahvičky 2 ml, na obal nelze umístit všechny údaje. Je použit odkaz na prostudování návodu, kde jsou k dispozici všechny relevantní informace. |  | Technická dokumentace - Značení prostředku IFU Aplikace | Výrobní protokoly šarží Kontrola dostupnosti IFU
| c) Označení musí být provedeno ve formátu čitelném lidským okem a může být doplněno strojově čitelnými informacemi, například radiofrekvenční identifikací („RFID“) nebo čárovými kódy. |  | Ano | 1.7; 4. |  |  | Technická dokumentace - Značení prostředku IFU Aplikace | Výrobní protokoly šarží Kontrola dostupnosti IFU
| d) Návod k použití se poskytuje společně s prostředky. V řádně odůvodněných a výjimečných případech se však návod k použití nevyžaduje nebo může být zkrácen, pokud lze prostředek používat bezpečně a podle určení výrobce bez jakéhokoliv takového návodu k použití. |  | Ne | 1.7; 4. | Jedná se o in house prostředek. Návod umístěn v laboratoři v šanonu IH návody a na intranetu. |  | Technická dokumentace - Značení prostředku IFU Aplikace Je nutné řádně doložit důvody, proč lze návod zkrátit nebo nevydat - pozor na odst. b) | Výrobní protokoly šarží Kontrola dostupnosti IFU
| e) Pokud se jednomu uživateli nebo na jedno místo dodává větší počet prostředků, s výjimkou prostředků určených pro sebetestování nebo pro vyšetření v blízkosti pacienta nebo přímo u pacienta, lze poskytnout jedinou kopii návodu k použití, pokud s tím souhlasí kupující, který může v každém případě požádat o bezplatné poskytnutí dalších kopií. |  | N/A | 1.7
| f) Pokud je prostředek určen pouze pro profesionální použití, lze návod k použití uživateli poskytnout v jiném formátu než na papíře (např. v elektronickém formátu) s výjimkou případu, kdy je prostředek určen pro vyšetření v blízkosti pacienta nebo přímo u pacienta. |  | Ano | 1.7 |  |  | IFU Aplikace | Kontrola dostupnosti IFU
| g) Zbytková rizika, o kterých musí být uživatel nebo jiná osoba informováni, musí být uvedena v informacích dodávaných výrobcem jakožto omezení, kontraindikace, předběžná opatření nebo výstrahy. |  | Ano | 1.7 |  |  | IFU | IFU
| h) Tam, kde je to vhodné, mají informace uvedené výrobcem podobu mezinárodně uznávaných symbolů, a to s přihlédnutím k určeným uživatelům. Každý použitý symbol nebo každá použitá identifikační barva musí být v souladu s harmonizovanými normami nebo společnými specifikacemi. V oblastech, pro které žádné harmonizované normy ani společné specifikace neexistují, musí být symboly a barvy popsány v dokumentaci dodávané s prostředkem. |  | Ano | 1.7 |  | ČSN EN ISO 15 223 | Technická dokumentace - Značení prostředku IFU | Výrobní protokoly šarží IFU
| i) U prostředků obsahujících látku nebo směs, která může být považována za nebezpečnou s ohledem na povahu a množství jejích složek a formu, v níž se vyskytují, se použijí příslušné požadavky na výstražné symboly nebezpečnosti a na označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008. Pokud pro nedostatek místa nelze umístit všechny informace na samotný prostředek nebo na jeho označení, umístí se příslušné výstražné symboly nebezpečnosti na označení a ostatní informace požadované nařízením (ES) č. 1272/2008 se uvedou v návodech k použití. |  | Ano | 1.7; 4. |  |  | Odkaz na příslušný článek nařízení Technická dokumentace - Značení prostředku IFU | Výrobní protokoly šarží IFU
| j) Ustanovení nařízení (ES) č. 1907/2006 vztahující se k bezpečnostním listům se použijí, pokud nejsou veškeré podstatné související informace dostupné již v návodu k použití. |  | Ano | 1.7; 4. | Uplatní se pouze v případě, že prostředek opustí laboratoř a je dopravován např. autem do jiné laboratoře stejného subjektu - mimo areál zdravotnického zařízení |  | Odkaz na příslušný článek nařízení č. 1272/2008 EC (REACH) Technická dokumentace - Značení prostředku | Bezpečnostní list přípravku
20.2. Informace na označení
Označení musí obsahovat všechny tyto údaje:
| a) název nebo obchodní název prostředku; | [5 empty] | Technická dokumentace - Značení prostředku
| b) údaje, které uživatel nezbytně potřebuje k tomu, aby mohl identifikovat prostředek a určený účel prostředku, pokud není uživateli zřejmý; |  | Ano | 4. |  |  | Technická dokumentace - Značení prostředku | Výrobní protokoly šarží
| c) jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsaná ochranná známka výrobce a adresa jeho registrovaného místa podnikání; |  | Ano | 4. | Lze vypustit adresu, ale musí být identifikováno místo výroby - Fakultní nemocnice xy, laboratoř hematologie |  | Technická dokumentace - Značení prostředku | Výrobní protokoly šarží
| d) pokud má výrobce své registrované místo podnikání mimo Unii, jméno jeho zplnomocněného zástupce a adresa jeho registrovaného místa podnikání; |  | N/A |  | Jedná se o IH prostředek
| e) údaj o tom, že prostředek je diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro, nebo v případě, že je prostředek „prostředkem pro studii funkční způsobilosti“, údaj o této skutečnosti; |  | Ano | 4. |  |  | Technická dokumentace - Značení prostředku | Výrobní protokoly šarží
| f) číslo šarže nebo sériové číslo prostředku, před kterým jsou uvedena slova „ČÍSLO ŠARŽE“ nebo „SÉRIOVÉ ČÍSLO“ nebo případně rovnocenný symbol; |  | Ano | 4. |  | ČSN EN ISO 15 223 | Technická dokumentace - Značení prostředku | Výrobní protokoly šarží
| g) nosič UDI podle článku 24 a přílohy VI části C; |  | N/A |  | Jedná se o IH prostředek
| h) jednoznačný údaj o lhůtě pro bezpečné použití prostředku bez zhoršení jeho funkční způsobilosti, vyjádřený přinejmenším ve formátu rok, měsíc a případně den, v uvedeném pořadí; |  | Ano | 4. |  | ČSN EN ISO 15 223 | Technická dokumentace - Značení prostředku | Výrobní protokoly šarží
| i) pokud není uveden žádný údaj o datu, do kterého smí být prostředek bezpečně používán, datum výroby. Toto datum výroby může být zahrnuto jako součást čísla šarže nebo sériového čísla, pokud je datum zřetelně rozlišitelné; |  | N/A | 4. | viz h)
| j) případně údaj o čistém množství obsahu, vyjádřený hmotností nebo objemem nebo počtem nebo jakoukoliv kombinací těchto veličin nebo jiným způsobem, který přesně označuje obsah balení; |  | Ano | 4. |  |  | Technická dokumentace - Značení prostředku | Výrobní protokoly šarží
| k) údaj o jakýchkoliv použitelných zvláštních podmínkách pro skladování a/nebo manipulaci; |  | Ano | 4. |  |  | Technická dokumentace - Značení prostředku | Výrobní protokoly šarží
| l) případně údaj o sterilním stavu prostředku a sterilizační metodě nebo údaj uvádějící jakýkoliv zvláštní mikrobiální stav nebo stupeň čistoty; |  | Ano | 4. |  |  | Technická dokumentace - Značení prostředku | Výrobní protokoly šarží
| m) výstrahy nebo předběžná opatření, která je třeba přijmout a o kterých musí být uživatel prostředku nebo jakákoliv jiná osoba neprodleně informováni. Tyto informace se mohou omezit na minimum, ale v tom případě musí být podrobnější informace uvedeny v návodu k použití, a to s přihlédnutím k určeným uživatelům; |  | Ano | 4.; 1.7 |  |  | Technická dokumentace - Značení prostředku IFU | Výrobní protokoly šarží IFU
| n) pokud není návod k použití prostředku poskytnut v tištěné podobě, jak je uvedeno v bodu 20.1 písm. f), údaj týkající se jeho přístupnosti (nebo dostupnosti) a případě adresa internetových stránek, kde je možné jej nalézt; |  | Ano | 4. |  |  | IFU | Výrobní protokoly šarží Kontrola dostupnosti IFU
| o) v případě potřeby jakékoliv zvláštní návody k použití; |  | Ano | 1.7.2 | Aplikace na analyzátor xy |  | IFU Aplikace | Aplikace
| p) pokud je prostředek určen pro jedno použití, údaj o této skutečnosti. Údaj výrobce o jednom použití musí být v rámci celé Unie jednotný; |  | N/A |  | Prostředek je reagencií
| q) pokud je prostředek určen pro sebetestování nebo vyšetření v blízkosti pacienta nebo přímo u pacienta, údaj o této skutečnosti; |  | Ano | 4. |  |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj Technická dokumentace - Účel použití | Výrobní protokoly šarží IFU
| r) pokud nejsou rychlé zkoušky určeny pro sebetestování nebo vyšetření v blízkosti pacienta nebo přímo u pacienta, výslovné vyloučení těchto druhů testování; |  | N/A |  | Jedná se o prostředek určený k testování v blízkosti pacienta
| s) pokud soupravy prostředků obsahují jednotlivá činidla a předměty, které jsou dostupné jako samostatné prostředky, pak každý z těchto prostředků musí být v souladu s požadavky na označování uvedenými v tomto bodu a s požadavky tohoto nařízení; |  | Ano | 4. |  |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj | IFU
| t) prostředky a samostatné součásti musí být označeny, případně s ohledem na šarže, aby bylo možné učinit všechny odpovídající kroky ke zjištění veškerých potenciálních rizik, které prostředky a jejich oddělitelné součásti představují. V míře, v níž je to prakticky proveditelné a vhodné, musí být informace uvedeny na prostředku samotném nebo případně na prodejním obalu; |  | Ano | 4. |  |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj Technická dokumentace - Značení prostředku | Výrobní protokoly šarží IFU
u) označení prostředků pro sebetestování musí obsahovat tyto údaje:
| i) | druh vzorku nebo vzorků nezbytných k provedení testu (např. krev, moč nebo sliny); | N/A |  | Prostředek není určen k sebetestování
| ii) | nezbytnost dalších materiálů pro zajištění řádného fungování testu; | N/A |  | Prostředek není určen k sebetestování
| iii) | kontaktní údaje pro poskytnutí dalšího poradenství a pomoci. | N/A |  | Prostředek není určen k sebetestování
| Název prostředků pro sebetestování nesmí zohledňovat jiný určený účel než účel stanovený výrobcem. |  | N/A |  | Prostředek není určen k sebetestování
20.3. Informace na obalu, který zachovává sterilní podmínky prostředku (dále jen „sterilní obal“)
Na sterilním obalu musí být uvedeny tyto údaje:
| a) označení umožňující považovat sterilní obal za sterilní, |  | Ano |  |  |  | Technická dokumentace - Značení prostředku | Výrobní protokoly šarží
| b) prohlášení o sterilitě prostředku, |  | Ano | 4. |  |  | IFU Technická dokumentace - Značení prostředku Záznam o provedené sterilizaci | Výrobní protokoly šarží
| c) způsob sterilizace, |  | Ano | 4. |  |  | Technická dokumentace - Značení prostředku | Výrobní protokoly šarží
| d) jméno a adresa výrobce, |  | Ano | 4. | Lze vypustit adresu, ale musí být identifikováno místo výroby - např. Nemocnice ABC, laboratoř hematologie |  | Technická dokumentace - Značení prostředku | Výrobní protokoly šarží
| e) popis prostředku, |  | Ano | 4. |  |  | Technická dokumentace - Popis prostředku | Výrobní protokoly šarží
| f) měsíc a rok výroby, |  | Ano | 4. |  |  | Technická dokumentace - Značení prostředku | Výrobní protokoly šarží
| g) jednoznačný údaj o lhůtě pro bezpečné použití prostředku vyjádřený přinejmenším ve formátu roku a měsíce, a případně dne, v uvedeném pořadí a |  | Ano | 4. |  |  | Technická dokumentace - Značení prostředku | Výrobní protokoly šarží
| h) pokyn ověřit v návodu k použití, co je třeba dělat v případě, že je sterilní obal před použitím poškozen nebo neúmyslně otevřen. |  | Ano | 4. |  |  | Dokument QMS - Nakládání s neshodnými prostředky (Sterilní obal je tak malý, že nelze umístit čitelný pokyn. Odkaz na QMS dokument je součástí IFU) | Výrobní protokoly šarží
20.4. Informace v návodu k použití
20.4.1. Návod k použití musí obsahovat všechny tyto údaje:
| a) název nebo obchodní název prostředku; |  | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití IFU | IFU
| b) údaje nezbytně nutné pro uživatele k jednoznačné identifikaci prostředku; |  | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití IFU | IFU
| c) určený účel prostředku: |  | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití IFU | IFU
| i) | co se zjišťuje nebo měří, | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití IFU | IFU
| ii) | jeho funkci (např. screening, monitorování, stanovení diagnózy nebo pomoc při stanovení diagnózy, prognózy, predikce, doprovodná diagnostika), | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití IFU | IFU
| iii) | konkrétní informace, které mají být poskytovány v souvislosti s těmito aspekty:
|  | — fyziologický nebo patologický stav; | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití IFU | IFU
|  | — vrozená tělesná nebo mentální postižení; | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití IFU | IFU
|  | — predispozice k určitému zdravotnímu stavu nebo nemoci; | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití IFU | IFU
|  | — stanovení bezpečnosti a kompatibility s potenciálními příjemci; | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití IFU | IFU
|  | — předvídání reakce nebo reakcí na léčbu; | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití IFU | IFU
|  | — stanovení nebo monitorování léčebných opatření; | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití IFU | IFU
| iv) | zda je automatický, či nikoliv, | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití | IFU
| v) | zda je kvalitativní, semikvantitativní nebo kvantitativní, | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití | IFU
| vi) | požadovaný typ vzorku nebo vzorků, | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití | IFU
| vii) | případně populace určená k testování a | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití | IFU
| viii) | u doprovodné diagnostiky, mezinárodní nechráněný název (INN) souvisejícího léčivého přípravku, na který je doprovodný test zaměřen; | N/A |  | Prostředek není doprovodnou diagnostikou |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití | IFU
| d) údaj o tom, že prostředek je diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro, nebo v případě, že je prostředek „prostředkem pro studii funkční způsobilosti“, údaj o této skutečnosti; |  | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití | IFU
| e) příslušný určený uživatel, případně (např. sebetestování, testování v blízkosti pacienta nebo přímo u pacienta a profesionální použití v laboratoři, zdravotničtí pracovníci); |  | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití | IFU
| f) princip testu; |  | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití | IFU
| g) popis kalibrátorů a kontrol a jakékoliv omezení při jejich použití (např. vhodný pouze pro speciální nástroj); |  | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití Technická dokumentace - Kalibrační a kontrolní materiály | IFU
| h) popis činidel a jakékoliv omezení při jejich použití (např. vhodný pouze pro speciální nástroj) a složení výsledku reakce činidla podle povahy a množství nebo koncentrace aktivní složky nebo složek činidla nebo činidel nebo celku a případně vyjádření, že prostředek obsahuje další složky, které mohou ovlivnit měření; |  | Ano | 1.7.1 |  |  | QMS Dokument - Řízení rizik Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití | IFU
| i) seznam poskytnutých materiálů a seznam nutných speciálních materiálů, které poskytnuty nejsou; |  | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití | IFU
j) v případě prostředků určených pro použití v kombinaci s jinými prostředky nebo všeobecně používaným zařízením nebo v případě prostředků do jiných prostředků nebo uvedených zařízení instalovaných nebo s nimi spojených:
|  | — informace k identifikaci takových prostředků nebo takového zařízení, aby se docílilo jejich validované a bezpečné kombinace, včetně hlavních vlastností z hlediska funkční způsobilosti, a/nebo | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití Technická dokumentace - Funkční způsobilost | IFU Aplikace
|  | — informace o veškerých známých omezeních kombinací prostředků a zařízení; | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití Technická dokumentace - Funkční způsobilost | IFU Záznam ze studie funkční způsobilosti
| k) údaj o jakýchkoliv platných zvláštních podmínkách pro skladování, jako například teplota, světlo, vlhkost atd. nebo pro manipulaci; |  | Ano | 1.7.1 |  |  | Technická dokumentace - Funkční způsobilost - Stabilita | IFU
| l) stabilita během používání, která může zahrnovat podmínky a dobu skladování po prvním otevření primárního obalu, spolu s podmínkami pro skladování a stabilitou pracovních roztoků, kde je to vhodné; |  | Ano | 1.7.1 |  |  | Technická dokumentace - Stabilita | IFU
| m) pokud je prostředek dodáván jako sterilní, údaj o jeho sterilním stavu a sterilizační metodě a pokyny pro případ poškození sterilního obalu před použitím; |  | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Sterilizace Dokument QMS - Zacházení s neshodnými prostředky | IFU
| n) informace umožňující uživateli být obeznámen s veškerými výstrahami, předběžnými opatřeními, opatřeními, která mají být přijata, a omezeními použití, pokud jde o dotčený prostředek. Tyto informace musí případně zahrnovat: | [5 empty] | Dokument QMS - Analýza rizik
| i) | výstrahy, předběžná opatření nebo opatření, která mají být přijata v případě poruchy prostředku nebo zhoršení jeho funkce, což naznačují změny v jeho vzhledu, které mohou ohrozit jeho funkční způsobilost; | Ano | 1.7.1 |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | Dokument QMS - Analýza rizik Dokument QMS - Zacházení s neshodnými prostředky IFU | IFU
| ii) | výstrahy, předběžná opatření nebo opatření, která mají být přijata, s ohledem na expozici důvodně předvídatelným vnějším vlivům nebo podmínkám prostředí, jako jsou magnetická pole, vnější elektrické a elektromagnetické vlivy, elektrostatický výboj, záření související s diagnostickými nebo léčebnými postupy, tlak, vlhkost nebo teplota; | Ano | 1.7.1 |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | QMS Dokument - Řízení rizik Dokument QMS - Nakládání s neshodnými prostředky Technická dokumentace - Funkční způsobilost - Interference IFU | IFU
| iii) | výstrahy, preventivní opatření nebo opatření, která mají být přijata s ohledem na rizika interference, která představuje důvodně předvídatelná přítomnost prostředku při specifických diagnostických vyšetřeních, hodnoceních, terapeutickém ošetření či jiných postupech, jako například elektromagnetická interference emitovaná prostředkem, která má vliv na jiné zařízení; | Ano | 1.7.1 |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | QMS Dokument - Řízení rizik Dokument QMS -Nakládání s neshodnými prostředky Technická dokumentace - Funkční způsobilost - Interference IFU | IFU
| iv) | preventivní opatření týkající se materiálů začleněných do prostředku, které obsahují karcinogenní a mutagenní látky nebo látky toxické pro reprodukci či látky narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí nebo se z těchto látek skládají nebo které by mohly způsobit senzibilizaci či alergickou reakci pacienta nebo uživatele; | N/A |  | Prostředek neobsahuje popsané látky
| v) | pokud je prostředek určen pro jedno použití, údaj o této skutečnosti. Údaj výrobce o jednom použití musí být v rámci celé Unie jednotný; | N/A |  | Prostředek je reagencií
| vi) | pokud je prostředek určen k opakovanému použití, informace o vhodných postupech, které opakované použití dovolují, včetně čištění, dezinfekce, dekontaminace, balení, a případně o validované metodě nové sterilizace. Musí být poskytnuty informace k identifikaci toho, že by prostředek již neměl být opakovaně používán, jako například známky degradace materiálu nebo maximální počet přípustných opakovaných použití; | N/A |  | Prostředek neobsahuje opakovaně použitelné části
| o) jakékoliv výstrahy nebo předběžná opatření týkající se potenciálně infekčního materiálu, který je obsažen v prostředku; |  | Ano | 1.7.1 |  | ČSN EN ISO 14971:2019 ČSN EN ISO 22367:2023 | Technická dokumentace - Vstupní materiál Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití Certifikáty materiálu IFU | IFU
| p) případně požadavky na zvláštní prostory, jako například čisté prostředí, nebo zvláštní odbornou přípravu, jako například v oblasti radiační bezpečnosti, nebo konkrétní kvalifikace určeného uživatele prostředku; |  | N/A |  | Prostředek neklade na uživatele zvláštní požadavky
| q) podmínky pro odběr a přípravu vzorku a manipulaci s ním; |  | Ano | 1.7.1 |  |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj QMS Dokument - Řízení rizik Technická dokumentace - Funkční způsobilost IFU | IFU
| r) údaje o každé úpravě nebo přípravné manipulaci předtím, než je prostředek připraven k použití, jako například sterilizace, závěrečná kompletace, kalibrace atd., a to u prostředku, který má být používán v souladu s účelem určeným výrobcem; |  | Ano | 1.7.1 |  |  |  | IFU
s) informace nutné pro ověření toho, zda je prostředek řádně instalován a je připraven k bezpečnému fungování a podle určení výrobce a případně také:
|  | — podrobné údaje o způsobu a četnosti preventivní a pravidelné údržby, včetně čištění a dezinfekce; | N/A |  | Prostředek je souprava reagencií
|  | — údaj o jakýchkoliv spotřebních součástech a o způsobu jejich nahrazování; | N/A |  | Prostředek je souprava reagencií, ty nelze nahrazovat reagenciemi z jiných souprav
|  | — informace o jakékoliv kalibraci nutné k zajištění toho, aby prostředek fungoval správně a bezpečně po celou určenou dobu jeho životnosti; | Ano | 1.7.1 |  |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj QMS Dokument - Řízení rizik Technická dokumentace - Funkční způsobilost IFU | IFU
|  | — metody ke snížení rizik hrozících osobám, které se podílejí na instalaci, kalibraci nebo servisu prostředků; | N/A |  | Prostředek je souprava reagencií
| t) případně doporučení pro postupy kontroly kvality; |  | Ano | 1.7.1 |  |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj QMS Dokument - Řízení rizik Technická dokumentace - Funkční způsobilost IFU | IFU
| u) metrologická sledovatelnost hodnot přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům, včetně identifikace příslušných použitých referenčních materiálů nebo referenčních postupů měření vyššího řádu, a informace o maximálních (interně povolených) odchylkách mezi šaržemi poskytnuté spolu s příslušnými číselnými údaji a měrnými jednotkami; |  | Ano | 1.7.1 |  |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj Technická dokumentace - Funkční způsobilost Certifikáty a návody k používaným materiálům IFU | IFU
| v) postup zkoušky včetně výpočtů a interpretace výsledků a v relevantních případech to, zda je třeba zvážit provedení nějakého potvrzujícího testu; ve vhodných případech musí být návod k použití doplněn informacemi ohledně odchylek mezi šaržemi poskytnutými spolu s příslušnými číselnými údaji a měrnými jednotkami; |  | Ano | 1.7.1 |  |  | IFU Technická dokumentace - Návrh a vývoj Technická dokumentace - Funkční způsobilost | IFU
| w) vlastnosti analytické funkce, jako je analytická citlivost, analytická specificita, pravdivost (zkreslení), přesnost (opakovatelnost a reprodukovatelnost), správnost (vyplývající z pravdivosti a přesnosti), meze detekce a rozsah měření, (informace potřebné ke kontrole známých relevantních interferencí, křížových reakcí a omezení metody), rozsah měření, linearita a informace o použití dostupných referenčních postupů a materiálů měření ze strany uživatele; |  | Ano | 1.7.1 |  |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj Technická dokumentace - Funkční způsobilost - Analytická funkce IFU | IFU
| x) vlastnosti z hlediska klinické funkce, jak jsou definovány v bodu 9.1 této přílohy; |  | Ano | 1.7.1 |  |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj Technická dokumentace - Funkční způsobilost - Klinická funkce IFU | IFU
| y) matematický přístup, na jehož základě je proveden výpočet analytického výsledku; |  | Ano | 1.7.1 |  |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj Technická dokumentace - Funkční způsobilost IFU | IFU
| z) případně vlastnosti z hlediska klinické funkce, jako je prahová hodnota, diagnostická citlivost a diagnostická specificita, pozitivní a negativní prediktivní hodnota; |  | Ano | 1.7.1 |  |  | Technická dokumentace - Návrh a vývoj Technická dokumentace - Funkční způsobilost - Klinická funkce IFU | IFU
| aa) případně referenční intervaly v běžných a dotčených populacích; |  | Ano | 1.7.1 |  |  | Technická dokumentace - Funkční způsobilost Odborná literatura IFU
| ab) informace o rušivých látkách nebo omezeních (např. vizuální důkaz hyperlipidemie nebo hemolýzy, stáří vzorku), jež mohou ovlivnit funkční způsobilost prostředku; |  | Ano | 1.7.1 |  |  | Technická dokumentace - Funkční způsobilost Odborná literatura IFU
| ac) výstrahy nebo preventivní opatření, které mají být přijaty, za účelem usnadnění bezpečné likvidace prostředku, jeho příslušenství a spotřebních materiálů používaných spolu s ním, pokud existují. Tyto informace musí případně zahrnovat: |  | Ano | 1.7.1 |  |  | Dokument QMS - Nakládání s odpady Bezpečnostní listy vstupních materiálů IFU
| i) | nebezpečí infekce nebo mikrobiální nebezpečí, jako například spotřební materiály kontaminované potenciálně infekčními látkami lidského původu; | Ano | 5.; 9. |  |  | Bezpečnostní listy vstupních materiálů IFU Technická dokumentace - Vstupmí materiály Certifikáty vstupních materiálů Značení vstupních materiálů
| ii) | nebezpečí pro životní prostředí, jako například baterie nebo materiály emitující potenciálně nebezpečné úrovně záření; | Ano | 5.; 9. | Obsahuje šestimocný chrom a anorganické soli rtuti. Jedná se o reagencii, neobsahuje baterie, zdroje záření. |  | Technická dokumentace - Likvidace prostředku IFU založeno na národní a EU legislativě o odpadech Dokument QMS - Odpady a jejich likvidace QMS Dokument - Řízení rizik Bezpečnostní listy vstupních materiálů Certifikáty vstupních materiálů Značení vstupních materiálů
| iii) | fyzikální nebezpečí (např. výbuch). | N/A | 3. | Neobsahuje výbušné materiály
| ad) jméno, registrované obchodní jméno nebo registrovaná ochranná známka výrobce a adresa jeho registrovaného místa podnikání, na níž jej lze kontaktovat a kde jej lze nalézt, spolu s telefonním nebo faxovým číslem či internetovými stránkami, kde lze získat technickou pomoc; |  | Ano | 1.7 |  |  | Dokument QMS - Kontakty na odborná pracoviště např.Toxikologické informační středisko a podobná zařízení. | Dostupnost vhodných dokumentů IFU
| ae) datum vydání návodu k použití nebo, v případě revize, datum vydání a identifikátor poslední revize návodu k použití s jasným vyznačením provedených změn; |  | Ano | 1.7 |  |  | Dokument QMS - Tvorba Návodů k použití | IFU
| af) poznámka pro uživatele o tom, že jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, musí být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel nebo pacient usazen; |  | N/A |  | Není povinností výrobce IH IVD, ale doporučujeme hlásit
| ag) pokud soupravy prostředků obsahují jednotlivá činidla a předměty, které mohou být dostupné jako samostatné prostředky, pak každý z těchto prostředků musí být v souladu s požadavky na návod k použití uvedenými v tomto bodu a s požadavky tohoto nařízení; |  | N/A |  | Netýká se, jedná se o IH IVD
| ah) v případě prostředků obsahujících elektronické programovatelné systémy, včetně softwaru, nebo software, který je prostředkem sám o sobě, minimální požadavky na hardware, vlastnosti sítí informačních technologií a bezpečnostní opatření v oblasti informačních technologií, včetně ochrany proti neoprávněnému přístupu, nezbytné k používání softwaru v souladu se zamýšleným účelem. |  | N/A |  | Netýká se, nejde o elektronicky programovatelný systém ani SW.
20.4.2. Kromě toho musí být návod k použití u prostředků určených pro sebetestování v souladu se všemi těmito zásadami:
| a) musí být uvedeny podrobnosti ohledně postupu testu, včetně jakékoliv přípravy činidel, odběru vzorků nebo přípravy a informací o tom, jak test provádět a jak interpretovat výsledky; |  | N/A |  | Netýká se, nejedná se o prostředek pro sebetestování
| b) konkrétní podrobné údaje mohou být vynechány, pokud jsou ostatní informace dodané výrobcem dostatečné k tomu, aby mohl uživatel prostředek použít a aby porozuměl výsledku nebo výsledkům získaným prostřednictvím prostředku; |  | N/A
| c) informace týkající se určeného účelu prostředku musí být dostatečné k tomu, aby mohl uživatel porozumět léčebným souvislostem a aby určený uživatel mohl správně interpretovat výsledky; |  | N/A
| d) výsledky musí být vyjadřovány a předloženy způsobem, který je určenému uživateli snadno srozumitelný; |  | N/A
| e) uživatel musí být informován o tom, jak postupovat (v případě pozitivních, negativních nebo nejasných výsledků), o omezeních testu a o možnosti získání falešně pozitivního nebo falešně negativního výsledku. Musí být také poskytnuty informace o jakýchkoliv faktorech, které mohou výsledek testu ovlivnit, jako například věk, pohlaví, menstruace, infekce, cvičení, hladovění, dieta nebo medikace; |  | N/A
| f) poskytované informace musí obsahovat zřetelné upozornění, že by uživatel neměl činit žádné závěry o jejich zdravotním dopadu bez předchozí porady s příslušným zdravotnickým pracovníkem, informace o účincích a prevalenci nemoci a případně informace specifické pro členský stát nebo státy, v nichž je prostředek uveden na trh, o tom, kde může uživatel získat další poradenství, jako například vnitrostátní informační linky, internetové stránky; |  | N/A
| g) v případě prostředků určených pro sebetestování používaných za účelem monitorování dříve diagnostikované probíhající nemoci nebo zdravotního stavu musí tyto informace specifikovat, že pacient by měl změnit způsob léčby pouze tehdy, pokud byl v tomto smyslu náležitě proškolen. |  | N/A